医疗器械招标文件

招标编号：ZJSZXYY-SBK 201703

招标项目：医疗器械

投标单位：

投标日期：

法人或受委托人（签字）：

第一章 投标须知

根据诸暨市中心医院管理规定，对部分医疗器械进行院内公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 项目编号: ZJSZXYY-SBK 201703

- 采购方式：院内招标

- 采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 最高限价(万元) | 招标形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉监护系统 | 壹 | 16.40 | 协议供货 |
| 2 | 臭氧治疗仪 | 壹 | 23.00 | 协议供货 |
| 3 | 高清内窥镜摄像系统 | 壹 | 64.70 | 协议供货 |
| 4 | 医用全自动电子血压计 | 贰 | 4.00 | 协议供货 |
| 5 | 双能X线骨密度仪 | 壹 | 28.00 | 协议供货 |
| 6 | 数码裂隙灯 | 壹 | 16.65 | 协议供货 |
| 7 | 牙科综合治疗机 | 壹 | 5.00 | 协议供货 |
| 8 | 婴儿暖箱 | 贰 | 5.20 | 协议供货 |
| 9 | 中心监护系统 | 贰 | 35.00 | 协议供货 |
| 10 | 病人监护仪 | 伍 | 9.50 | 协议供货 |
| 11 | 二氧化碳培养箱 | 贰 | 11.00 | 协议供货 |
| 12 | 低温冰箱 | 壹 | 4.50 | 协议供货 |
| 13 | 除颤仪 | 壹 | 5.20 | 协议供货 |

- 投标单位的资格要求：见第二章

- 招标文件发布：通过网站发布

- 交投标文件时间和地点：

投标单位应于2017年12月12日上午9时00分将投标文件密封交到诸暨市中心医院行政楼七楼阳光工程工作室

- 开标时间和地点： 2017年12月12日上午9时00分时，诸暨市中心院行政楼七楼阳光工程工作室

- 联系人：黄老师    联系电话：057587211914

第二章 投标单位资格要求

- 具备合法的独立法人资格,注册资金在50万元以上。

- 所有证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

- 投标单位商业信誉良好，投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录。

- 多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加招投标活动。

第三章  投标单位服务要求

一、投标人所提供的医疗器械必须符合国家有关的质量标准及相应的行业标准，且系国家有关部门批准许可生产或许可销售的合格产品。

二、投标人接到院方电话通知须在10个工作日内送货到医院设备科。

三、投标人对招标方不明原因（非院方及患者原因或产品质量问题）引起的医疗投诉，能协助招标方做好患者的协调工作，并承担一定的处理费用。若不能积极配合者，下次招标不予考虑。

四、由于医疗器械引起原因所造成的医疗纠纷，而产生的所有费用由设备供货方承担。

五、所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)。所有设备必须是全新的。

第四章 投标文件格式

一、投标文件内容包括（逐页加盖公章）：

1）《医疗器械投标报价单》见附件三

2）《医疗器械技术参数偏离表》见附件四

2）投标单位工商营业执照

3）投标单位医疗器械经营许可证

4）投标单位税务登记证

5）《法人代表人授权委托书》（附一）

6）受委托人身份证复印件

7）产品质量与服务承诺书（附二）

8）生产厂家营业执照

9）生产厂家生产许可证

10）生产厂家对经销商的逐级授权书

11）医疗器械注册证（按投标产品目录次序）

12）医疗器械生产企业检验报告（国产）、医疗器械入境货物检验检疫证明（进口）

二、必须按照以上顺序放置。

三、《医疗器械投标报价单》需置于标书首页。

四、请按照《医疗器械投标报价单》格式要求，自行修改表格格式为无效文档，作废标处理。

五、标书请密封，并在封面封口处加盖骑缝公章，信封封面请注明投标公司名称、投标产品目录清单。

六、标书必须用硬面抄装订，一式两份，正本1份，副本2份，单独封装，封面标明“正本”或“副本”。

八、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

- 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

- 未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

- 投标单位不符合投标单位资格要求的。

- 投标单位报价超过最高限价的。

- 未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

- 投标书未用硬面抄装订或未按规定密封或未按要求加盖公章。

# 附件一：

# 法人代表人授权委托书

致诸暨市中心医院：

兹委派我单位         先生/女士，身份证号：                      ，联系方式：固定电话                ，手机号               ，代表我公司参加贵院此次医疗器械招标项目招标（招标编号：                     ），全权处理招标过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

本委托书必须由本公司法定代表人签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

签发日期：       年      月      日

附二：

产品质量与服务承诺书

诸暨市中心医院：

公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

- 我公司销售的医疗器械产品质量符合国家标准，公司各种证照齐全。

- 本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 公司承诺此次招标报价不高于公司在省内其他医院的供货价。

- 协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年     月     日

附件三：

医疗器械投标报价单

| 招标序号 | 医疗器械名称 | 设备型号及品牌 | 数量 | 单价（万元） | 投标公司 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：

医疗器械技术参数偏离表

| 序号 | 招标文件 技术参数要求 | 投标文件 技术参数响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表须与招标文件“技术参数”相应标项一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、带“*”号项为为实质性响应要求，如不满足将作无效投标处理。

麻醉监护系统壹套       最高限价16.40万元

一、设备名称: 插件式麻醉监护仪

二、数量: 1台

*三、产地:原装进口

四、主要技术指标及配置：

4.1	工作条件

4.1.1操作环境，温度：10°～35°C；湿度：10～90%；大气压：660～1060mbar

4.1.2电源：220V (±10%)，50/60Hz

4.1.3抗干扰能力：心电抗电刀干扰能力强

4.2	主机系统

*4.2.1彩色TFT液晶显示触摸屏≥15英寸；8通道波形显示，用户可自由定义各参数波形颜色；4组数字显示区

4.2.2插件式监护仪，可在开机状态下自由组合装卸模块，不影响其他监测；模块从主机上取下后能保存15分钟的资料信息

4.2.3  24小时趋势及图表回顾

4.2.4具有联网以及隔床跨室功能

4.2.5具有“拍照”功能：每段记录应包括15秒的实时波形及趋势图

4.2.6具有分屏显示功能：可在显示实时波形和数据的同时，显示5或30分钟趋势图

4.2.7三级声光报警，多种报警限设置方式：出厂默认、用户设定、机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录

4.2.8后备电池工作时间不少于60分钟，满足任何场合需要

4.3	气体监测

4.3.1汽水分离技术，隔离水蒸气和灰尘，使测量更精确，并大大延长仪器使用寿命

*4.3.2可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备2种以上麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度

4.3.3旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确

4.3.4测量方式：O2浓度监测采用顺磁氧技术，没有消耗品；其他气体浓度监测采用红外光技术，准确、可靠

4.3.5精确度：O2测量范围0～100%，精度2vol%；CO2测量范围0～10%，精度1.5mmHg；氨氟醚、异氟醚、氟烷测量范围0～5%，七氟醚测量范围0～8%

4.4	血液动力学监测功能

4.4.1基本血液动力学监测，包括：ECG、ST分析、SPO2、NIBP、呼吸、2道有创压力、2道体温

4.4.2适宜麻醉科的三级ECG滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波

4.4.3红外法测量脉搏血氧饱和度，并描记脉搏体积波形图

4.4.4满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的NIBP监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式

4.4.5标准配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要

臭氧治疗仪壹套  最高限价23.00万元

技术要求

*1.彩色液晶触摸式屏幕，人性化操作界面，设有帮助菜单，使用简单方便

*2.臭氧浓度0-80μg/ml 不间断持续大剂量取气，保持浓度精度（其他品牌难以达到）

3.臭氧浓度数字动态显示功能

4.氧气接入识别装置

5.负压真空防护功能

6.有取气提示功能

7.有定时自动关机保护功能

8.开机后电脑程序自检10秒内完成后即可取气，不需要预热

9.自动回收残气，回收装置无须更换

10.操作菜单：具备四个操作显示菜单，可以一机多用，多领域拓展治疗（具备注射器取气、腔体注气、 外部充气等治疗模式）

*11.注射器取气、持续取气、臭氧回收装置是独立的操作系统（两个取气口，一个抽真空口）

高清内窥镜摄像系统壹套   最高限价64.70万元

技术要求

1、摄像系统：

1.1	完全数字式高清内窥镜摄像主机，全高清分辨率主机

*1.2分辨率1920X1080P。

*1.3信号扫描方式为逐行扫描

1.4	摄像头配置2个可按键编程的功能键。

*1.5摄像主机实时按照MPEG 4/H.264格式压缩视频，并配置USB数据传输接口，输出格式为1920X1080高清信号。

1.6	高清（HD）摄像头接口，体积小份量轻。

*1.7配置2倍光学放大功能，调焦范围 16-32mm.

1.8	自动曝光亮度控制

1.9	配置DVI、SDI、USB等数字接口

1.10内置菜单功能，可手动设置亮度、色彩、放大、中心对焦、边缘增强、快门速度等。

1.11多组应用环境设置，可适应大小不同镜种

1.12输出宽屏图像，图像比例为16：9

*1.13可以配置单独的麦克风接口，配套网络化手术室，可实现实时的视频和音频交流

1.14机身面板配置手动多级亮度、多级清晰度、对焦模式、应用环境等按钮

1.15配置C接口（用于连接手术显微镜和高清主机）

1.16配置高清录像工作站。

2、专业医用全高清宽屏液晶监视器屏幕尺寸≥26英寸，输出模式16：9，DVI数字接口，分辨率1920×1200

3、LED冷光源及鼻窦镜

*3.1灯泡为led灯泡

3.2	灯泡功率≥100W

3.3	色温≥6000K

3.4	工作模式：连续

3.5	灯泡使用寿命≥10000小时

3.6	鼻窦镜，直径4.0mm，0°，长度175mm，可以高温高压消毒  3根

4、导光束直径≥3.5mm，长度≥200CM

*5、配置要求：摄像，光源，监视器，镜体为同一进口品牌

6、配套医用台车壹辆

医用全自动电子血压计贰台  最高限价4.00万元

技术要求

*1. 采用国际先进的与医院重症血压监护仪相同的振荡波感应原理，每30秒捕捉高达60次信号，测试结果准确可靠

*2. 采用可以准确确定充气和排气的微传感器，检测结果更加准确

3. 记忆存储功能，可以储存最近5个检测者的数据。能记忆前五组测量值，方便查阅

4. 具有语音提示功能，指导操作并播报血压值及血压仪的异常状态。

5.显示:LED数字液晶显示

6.测量范围:血压:30-300mmHg，脉搏:30-200次/分钟

7.测量位置:右上臂

8.储存温度:-10℃～+60℃，≤95%(室内温度)

9.打印机:内置高速热敏中文打印机

10.测量精确度:血压：±2mmHg范围内，脉搏：±3%

11.外接:RS-232接口

12.超压保护:压力达310 mmHg极限时瞬间排气

双能X线骨密度仪壹套   最高限价28.00万元

技术要求

*1.高精度数字成像

*2.X线剂量：＜1.2 ×10-8 SV

*3.扫描时间：小于1秒

4.操作者：操作简单，界面汉化，一般医务人员均可操作

5.受检者：无须准备，伸手便测

6.精度误差0.85%, 准确度和QCT值相等

7.灵敏度高，美国 FDA 赋予诊断和监测双重功能

*8.辐射量小于0.001uSV,相当于普通X光胸片量的万分之一。另配备防护罩后可达到无辐射。

9.是可以放在医生办公桌上使用的X线骨密度仪

10.中国人数据库、彩色中文图文报告

11.数字化成像的台式骨密度仪

12.和双能DEXA相关性达到98.5%

13.校准：无需模型，每日自动校准

14.打印报告用户名称个性化

15.连续工作时间：可不间歇连续检测

16.配备工作站及打印机

数码裂隙灯壹台     最高限价：16.65万元

技术要求

1显微镜：

1.1显微镜类型：伽利略双目汇聚式立体显微镜

1.2变倍方式： 5X鼓式旋转

1.3目镜：12.5x

1.4放大倍率：6x, 10x, 16x, 25x, 40x

*1.5实际视野： 37,24,14,8,5.2mm

1.6双目夹角： 8°弯曲聚焦，有效改进影像融合，同时降低医师诊察的疲劳度。

1.7瞳距调节：48.5～80mm

*1.8屈光度调节：-8～+8D

2裂隙灯：

2.1最小裂隙开孔/丁达尔点：0 .2 mm

2.2裂隙长度：1.8 -12mm连续可变

2.3出光孔径：0.2/1/3/5/9/12 mm

2.4滤光片：热吸收式、钴蓝、绿（无赤光）、灰、黄色滤光片（荧光测试、选配）

裂隙角度：±90 °，连续调节

*2.5垂直裂隙倾斜角度：0°- 5°- 10°- 15°- 20°，有利于水平观测及侧向观测，对眼角及眼的诊察提供最大的助益与便利。

2.6下颌托高度调节范围：66± 1 mm

2.7固视灯：18V 26 mA

2.8顶端面积：380×500 mm

2.9工作距离：88 mm

2.10光源：12V 30W PG22卤素灯。

2.11底座移动范围：107(x) ×113(y) ×36(z)  mm ±1 mm，水平微移范围：9 ±0,5 mm

3数码成像系统：

*3.1眼科专用数码成像系统, 采用½” 逐行扫描式SONY CCD，像素尺寸4,65 (m x 4,65 (m，亮度大大提高。

3.2专用数码成像系统即可获得高清晰单帧图像，也可采集高清晰度动态视频。

3.3解析度深度：8位。

3.4数字接口：IEEE1394a数字接口；DCAM V1.30

3.5传输速率：400 Mb/s

3.6帧速：11 fps。增益控制：手动0-20dB; 自动增益。

3.7快门速度：20ms-67sec; 自动快门。

3.8电源要求：DC 8V-36V, 通过IEEE 1394线缆

3.9功耗：小于3W (@12V DC,直接通过火线线缆)

4分析系统软件Epsilon Lyrae

4.1支持实时动态视频显示。

*4.2图像处理功能：病灶长度、角度、面积等测量功能。

*4.3有画笔工具及图象后期处理工具。

4.4术前术后图像对比及分析功能。

4.5病人数据及图像资料数据库管理，具有存档、检索、统计分析功能。

4.6功能强大的病历报告制作功能，并支持与CSO角膜地形图仪共用获得更大应用空间。

5软件安装最低配置要求：

5.1台式电脑硬件要求：Intel Pentium IV, 1.8GHz 处理器；512 MB 内存；火线控制器 IEEE 1394A(兼容 OHCI 1.1)；显卡，带64MB内存，非共享式，解析度1024x768 pixels

5.2软件要求：操作系统Windows XP, Windows Vista 32 bit Home premium；TCP/IP网络连接协议

牙科综合治疗机壹套     最高限价：5.00万元

技术要求

1.整机设计采用了功能性和全新美学设计思想，实现了人机一体化的完美操作理念。

2.治疗机采用经典内置式地箱设计，分为上、下挂式可供选择，主箱体和器械盘采用先进注塑工艺制作，防腐、防锈、不褪色。

*3.牙科椅动力系统采用丹麦LINAK直线静音电机运动安全稳定。

4.牙科椅靠背和椅身处设有安全保护装置：当靠背和椅身处下降过程钟遇到障碍时，其动作被终止并自动小幅上升，有效确保医患安全，防止意外发生。

*5.内置纯净水系统。

6.独特的可旋转防脱整体挂架设计，极大的满足了临床要求，同时又有效的防止了手机脱落的可能。

*7.整机为电脑控制系统，器械盘上的主控制面板具有个性话记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。助手位控制面板和复合脚开关均有相应控制功能。

8.上挂式枪架拉动急轻，回弹力小，可在任意位置停留，医生操作更轻松。

9.器械盘一层设计，结构紧凑

10.触膜键操作面板，LED观片灯安全可靠

*11.进口高速手机2支、进口气动低速手机1套、三用枪2支、 口腔冷光灯1套、 全电动牙科椅1 套、医生座椅1台

婴儿暖箱贰套    最高限价：5.20万元

技术要求

*1.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2.设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示；

*3.独立的超温保护系统；

4.自然风道加湿；

5.婴儿床倾斜角度无级可调功能；

*6.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

8.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

9.前面板具有温度校正功能；

10.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

11.具有数据储存功能；

12.具有正门独立锁定装置；

13.具有氧气输入接口；

*14.具有黄疸治疗装置；

*15.采用低噪音的无刷直流电机；

16.产品通过YY0505检测，国内首家通过电磁兼容性检测的婴儿保育设备，产品抗干扰能力强。

中心监护系统贰套    最高限价：35.00万元

技术要求

1．该系统最多可遥测监护十六床病人的成人、小儿病人的心电(ECG)、心率(HR)、血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR)。

*2. 采用国际领先的双路天线阵空间分集设计，消除了因病人移动引起的信号衰落，实现移动状态下监测信息最佳传输。

*3.发射盒轻巧，小于140g 重

4.标准两节AA碱性电池

5.支持96小时心电监护

*6.机身具备防水功能

7.心电：3/5导联系统自动识别；起搏分析、抗除颤；13种心律失常分析；2导同步ST段监护与测量分析

8.血氧：低功耗设计保证超长时间连续运行；耳夹式和指夹式探头可选；技术参数：

9.发射盒电池容量时时显示

10.无线信号强度指示

11.单床重点观察

12.存储容量：2万个历史病人存储；720条报警、事件回顾；240小时趋势图表回顾；72小时三道波形存储与回顾

13.报警功能：参数报警(HR、ST、SpO2、PR等)；心律失常报警；导联脱落报警；电池电压低等报警

病人监护仪伍台    最高限价：9.50万元

技术要求

一、监护仪为市场知名品牌，适用于急诊科，新生儿科，普通病房等环境下

*1、监护仪为插件式结构，可升级IBP、呼末二氧化碳等功能模块，模块支持热插拔。

2、共享测量参数模块可以在同系列监护室上使用，支持热插拔。

*3、显示屏为≥8英寸LED触摸屏，可同屏显示8道以上波形

4、具有成人、儿童和新生儿模式，中文操作界面。

5、监护配置具有:心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双道体温功能，记录仪

6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

*7、最多可同屏显示7导/12导ST值，具备ST模版功能或STMAP图

*8、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

9、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

10、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

11、要求监护仪无风扇设计，防止病原体通过风扇形成的气流扩散传播，防止交叉感染。

12、每台监护≥48小时全息波形回顾，≥96小时以上趋势回顾 ,支持可插拔的CF卡存储功能

13、具有智能化自定义事件报警

14、可连接鼠标与键盘，支持中文输入

15、具有他床观察功能（即在系统内任意一台床边机均可调阅系统内其他任一床边机的监测数据）

16、具有护士呼叫及脉搏调制音功

17、有监护、诊断、手术三种监护模式

二氧化碳培养箱贰套    最高限价：11.00万元

技术要求一：

*1、工作体积：184升

*2、箱体结构：水套式加热，标配搁板不得少于4块，最多可加配搁板数23块

3、停电温度波动：水套夹层环绕整个培养箱箱体，腔体内温度非常稳定。室温波动对腔体内温度几乎没有影响，即使停电1小时，腔体内温度下降不超过1℃，停电10小时，腔体内温度下降不超过10℃

4、温度控制范围：高于室温5℃～55℃

5、温度控制精度：±0.1℃

6、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)

7、具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。可选配去除VOC的HEPA过滤器，避免有毒挥发有机气体干扰细胞生长

8、具有100级空气质量白皮书，对HEPA过滤系统的性能进行重复验证

9、CO2探头在箱体内部，实时反馈箱体状态，利于CO2浓度的调节

10、二氧化碳控制范围：0～20%

11、二氧化碳控制精度：±0.1%

12、加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染

13、门开关具有自动CO2截留，减少CO2的消耗

14、腔体内置易于移动风扇，利于环境均一性

技术要求二：

1、工作体积：150升

2、箱体结构：水套式加热，标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块

3、高效腔体内置风扇助力对流，确保温度、CO2浓度和湿度均一性

4、温度控制范围：高于室温3℃～55℃

5、温度控制精度 （时间）：±0.1℃

6、温度跟踪报警：有

7、温度显示：触摸屏

8、 快速湿度恢复：当开门后自动开启底盘加热系统，恢复湿度

10、二氧化碳控制范围：0～20%

11、二氧化碳控制精度：±0.1%

12、二氧化碳跟踪报警：有

13、二氧化碳浓度控制：TC热导传感器

14、二氧化碳探头在线检测箱体内环境二氧化碳浓度

15、用户编程上下限可跟踪报警

16、灭菌消毒

16.1 、90℃湿热灭菌，独立认证机构检验证实可有效地针对常见污染物，包括枯草杆菌、嗜热杆菌、肠球菌、大肠杆菌、假单胞菌、葡萄球菌等

16.2 、温度探头在位灭菌

16.3 、具有Autostart一键式CO2浓度自校准

17、智能管理

17.1、触摸屏，可中文显示、可显示温度、二氧化碳浓度、可视报警信息、水位提醒

17.2、操作日志数据记录的设定范围可在10秒~3600秒之间，如3分钟记录一次的条 件下，可自动记录半个月全部操作日志

17.3、触摸屏可设置操作界面自定义密码，设置提醒消毒、维修、更换配件

17.4、通讯接口为RS232接口，可选配USB接口

超低温专用血浆贮存冰箱壹套    最高限价：4.50万元

技术要求

*1.温度范围 -20℃~-40℃ (每档1℃)
2.制冷性能 -40℃ (环境温度30℃)
3.外部尺寸(W×D×H) 804 x 772 x 1802 mm
4.内部尺寸(W×D×H) 658 x 607 x 1272 mm

*5.有效容积大于480L
6.隔热层 硬质聚亚胺酯原位整体发泡
7.外部材料 彩色涂层钢板
8.内部材料 苯乙烯塑板
9.外门/外门锁 2扇，隔热材料带磁性门封条: 1个门锁，2个可加独立挂锁的门栓
10.脚轮 4个 (2个可调节)
11.抽屉式储存盒(标准配置) 上层: 6个 下层:4个
12.检测孔 1个，直径30mm (背部)
13.报警系统 高/低温报警、断电报警、

除颤仪壹套    最高限价：5.20万元

技术要求

1．工作条件

1.1电源：交直流两用，200v-240v交流50Hz，内置可充电电池.

1.2环境温度：摄氏0-55度。

1.3环境湿度:5-95%，无冷凝。

2．一般规格

2.1体积小,重量轻,便于携带.

2.2显示器:大于5.6英寸,EL显示器,高亮度多角度清晰显示心电等.

*2.3.中文显示软件,中文操作面板

3．除颤：

*3.1除颤波形:低能量双相波。

*3.2最大能量≤200焦耳。

3.3充电时间:最大能量200焦耳时充电小于6秒。

3.4屏幕显示选择能量。

3.5同步除颤：屏幕显示SYNC,屏幕及打印报告均有放电位置标记。

3.6除颤手柄：**/儿童一体除颤电极板。

3.7能量选择，打印及充放电都能通过手柄上按键完成。

3.8自动打印除颤过程。

4．心电监护

4.1心电监护：3导联心电监护

4.2带宽0.5-40Hz(-3dB)标准/0.05-130Hz诊断

4.3 ECG尺寸大小：0.5、1、1.5、2、3厘米/毫伏，显示在显示屏上

4.4心率：数字显示0－300bmp±5%

4.5心率报警：开/关显示在监视器上用户可选，心动过速60－280bpm，心

动过缓20－100bpm

4.6内部事件概要可保存300条事件和50条波形以上

5.体外起搏:

5.1起搏方式:VVI按需型和非按需型。

5.2脉冲波形和宽度：矩形，40毫秒。（可以用于儿童）

5.3脉冲幅度：8-140毫安，屏幕数字显示，增量2毫安。

5.4起搏频率：30－180次/分。

5.5脉冲输出方式：具有4：1输出功能，能在不停止起搏时观察到患者自主心率。

6．内置电池：免维护铅酸电池

7．打印

7.1 纸宽大于80mm，可三通道打印

7.2 打印报告可显示实际除颤能量和平均电流以及病人阻抗。

所有设备要求

一、售后服务及其他

1、提供医疗器械注册证及登记表

2、投标机型省内三级医院装机用户≥5家，提供最终用户合同复印件

3、设备验收合格后免费保修1年，签订合同时必须提供保修承诺书。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上

4、提供用户中文操作手册和维修手册。免费提供软件升级

5、提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单(投标文件中必须提供)

6、免费提供操作和维修培训，提供操作规程（电子版）

7、交货时提供海关报关单及商检证书或合格证书

*8、投标文件正副本中必须提供带有技术参数的彩页(彩页中实质性响应技术要求必须明确体现)。投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。

二、安装及验收要求

1、到货期：合同签订后1个月内

2、安装地点：医院内

3、安装完成时间：接用户通知后2个工作内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。